- 珠海市香洲区人民医院检验中心

离心机用户需求书

- 低速台式离心机（自动脱盖）

- 1、最高转速	4000r/min

- 2、最大相对离心力	3030×g

- 3、最大离心管数	80支(ɸ13×75/100mm)

- 4、转速精度	±10r/min

- 5、定时范围	1sec～99min59sec

- 6、整机噪音	≤65dB(A)

- 7、电源	AC220V ±22V  50Hz

- 8、整机功率	700W

- 9、配备：水平转子体、挂架、适配器（4×20×7ml/5ml），带自动脱盖功能。

二、台式低速自动平衡离心机

- 1、最高转速	5000r/min

- 2、最大相对离心力	4390×g

- 3、最大容量	4X250ml

- 4、转速精度	±30r/min

- 5、定时范围	1min～99min

- 6、整机噪音	≤65dB(A)

- 7、整机功率	400W

- 8、配有多款管架、适配器，一次性可分离64根7ml/5ml真空采血管，适用于临床检验、化验分析等所有项目。

三、血库专用离心机

- 1、数码管显示，具有转速和离心力双显示功能；

- 2、最大离心力：1610Xg＆4000rpm

- 3、电子控制部：具有记忆装置，可存储20组工况（20组离心参数）其中一组预设为血库凝聚胺实验专用，其他工况可人工调节设定

- 4、动态显示离心力和离心转速

- 5、可设置和转换绝对离心力和相对离心力

- 6、具有离心不平衡补偿装置（可达10g）和不平衡自动断电保护装置，

- 7、马达过热安全防护装置

- 8、三点悬吊式平衡系统

- 9、电子门盖锁，转子停止门盖自动打开

- 10、玻璃保险丝3A

- 11、1-99min59sec数为定时装置

- 12、采用有效离心时间倒计时系统

- 13、可精确掌控有效离心时间

- 14、自动刹车系统，可实现4000转满载情况下10秒内停机无回荡

- 15、套管容积：10ml/15mlX12支

检验中心

2022年09月20日