- 珠海市香洲区人民医院

呼出气一氧化氮检测仪用户需求书

- 呼出气一氧化氮检测仪

- 1 产品名称：呼气分析一体机

- 2 产品用途：用于检测人体呼出气中NO（一氧化氮）和CO（一氧化碳）浓度。具备呼出气一氧化氮、一氧化碳，包含一氧化氮检测器、一氧化碳检测器、潮气套件（NO过滤盒、潮气面罩和连接器）、采样气袋和采样套件（包含鼻球、过滤器），以上组成必须为同一产品，并显示在同一医疗器械注册证结构及组成中（提供产品注册证举证，原件备查）。

- 包含：FeNO、FeNO(离线)、FeNO(潮气)、CaNO、FnNO、FeCO

- 3.1.1 检测原理：电化学检测原理

- 3.1.2 传感器类型：电化学传感器

- 3.1.3 传感器原理：电解质电池原理

- ★3.1.4 测定范围：1-3500ppb

- 3.1.5 分辨率：1ppb

- 3.1.6 示值误差：

- 当测量值<60ppb时，示值误差≤±3ppb；

- 当测量值≥60ppb时，示值误差≤±5%。

- 3.1.7 测量结果重复性：相对标准偏差应在5%内。

- 3.1.8 稳定性：测量间隔在2小时内的浓度变化率在±5%内。

- 3.1.9 线性度：R2≥0.98

- 3.1.10 最低检测样品浓度：3ppb

- 3.1.11 响应时间：T90≤15s

- 3.1.12 呼气时间：10 秒左右（成人模式）；6 秒左右（儿童模式）。

- 3.1.13 检测时间：≤60秒

- 3.1.14 NO 过滤功能：系统具备过滤外源性一氧化氮装置，在环境NO浓度不高于2000ppb时均能实现有效过滤，保证测量结果准确性。

- 3.1.15 呼气流量及呼气压力：设备具有呼气流量调节功能，呼气压力为0.8kPa～2kPa时，呼气流量为3L/min或12L/min，误差不大于±10%。

- 3.1.16 抽气流量：抽气流量为10ml/s，误差不大于±10%。

- ★3.1.17 标定：具有NO标准气标定功能。

- 3.2 一氧化碳检测模块

- ★3.2.1 测量范围：0~500ppm

- 3.2.2 分辨率：0.1ppm

- 3.2.3 示值误差：

- 当测量值<40ppm 时，示值误差≤±2.0ppm；

- 当测量值≥40ppm 时，示值误差≤±5%。

- ★3.2.4 重复性：相对标准偏差应在 10%内。

- ★3.2.5 标定：具有CO标准气标定功能。

- 4 主机参数

- ★4.1 显示与操控：≥10寸电容触摸屏，飞梭旋钮，物理按键，可一键实现息/亮屏、训练模式、主页和设置界面功能。

- 4.2 数据传输：可支持WIFI/GPRS/蓝牙/USB数据传输，或通过网络连接自动同步设备数据。支持对接医院HIS系统。

- 4.3 打印功能：

- 4.3.1 内置热敏打印机：支持本机打印，满足户外筛查，社区义诊及院内病房床边检查等复杂使用场景。

- 4.3.2 外接打印机打印：通过扩展USB接口连接打印机，设备即可直接打印检测结果报告。

- 4.4 系统噪声：系统的工作噪声应不大于65dB(A)。

- 4.5 电源：

- 4.5.1 内部电源：内置锂电池，未连接适配器时可独立使用。

- 4.5.2 适配器供电：可通过适配器供电，即插即用。

- ★4.6 训练模式：具有训练功能物理按键，一键进入NO、CO训练界面，患者可通过训练模式进行呼气训练，有效保证患者正式测量时的成功率。

- 4.7 内置操作系统：

- 4.7.1 内置系统同时支持一氧化氮检测模块、一氧化碳检测模块的操作。

- ★4.7.2 操作系统测量模式包含：FeNO、FeNO(离线)、FeNO(潮气)、CaNO、FnNO、FeCO、。

- 4.7.3 内置操作系统支持创建、录入并编辑患者姓名、性别、年龄，基本情况及检查报告所需信息。

- 4.7.4 内置操作系统提供患者管理与历史记录查看功能，便于医生管理患者回访及复诊。