- 珠海市香洲区人民医院

数字式多道心电图机（12 导）用户需求书

- 数字式多道心电图机（12 导）

- 导联体系：Wilson 体系，支持 12 导联。

- 显示通道：12 通道，支持同屏 12 导联显示。

- 采样精度：24 位

- 采样率：1000Hz，（最大支持 8000 点）

- 噪声电平：≤30μV

- 共模抑制比：≥120dB

- 低频特性：时间常数应不小于 3.2s

- 走纸速度：5mm/s-50mm/s，误差范围为±3%

- 灵敏度：2.5mm/mV-40mm/mV

- 耐极化电压：±400mV

- 系统误差：±5%或±40µV,两者选取大者

- 频率响应：0.67Hz~150hz

- 输入阻抗：≥20MΩ（10Hz 正弦）

- 输入方式：浮地

- ▲电池容量：≥3700mAh，连续工作时长≥12 小时（内部电池供电）

- ▲数据接口：具有 USB、WIFI 两种数据接口功能，支持有线连接和无线连接，可连接电脑或平板电脑，支持 Windows 系统和安卓系统软件。

- ▲标配存储：≥32G 内存，可存储不小于 20000 例的心电波形数据

- 心率测量范围：30bpm-300bpm；心率测量误差：1bpm。

- 患者生理信号最小幅值或最小值：起搏最小幅度：2mV

- 工作温湿度：5℃～40℃；相对湿度 ≤95%（非冷凝）

- 按防电击的程度分类：防除颤 CF 型

- 输入保护：标配导联线内附除颤保护电路

- 患者管理：添加患者、查询患者、修改患者功能。患者姓名、患者性别、患者年龄可输入、可修改，方便检索与输入。

- 心电采集：支持常规 12 导，可自动开始、手动开始、重采、手动停止、设置采集时长功能。

- ▲查阅诊断：自动测量参数，包括心率、P-R 间期、QT/QTc、 P/QRS/T 电轴、RV5/SV1 电压值等，支持自动测量参数的修改、导联纠错、放大镜、参考记录、诊断结论输入、诊断模板、打印功能。

- 起搏信号采集和分析：具有起搏器启用功能，支持起搏信号采集和分析

- 基线滤波：可设置 0.05Hz-0.75Hz、关

- 工频滤波：可设置 50Hz-60Hz、关

- 低通滤波：可设置 25Hz-150Hz、关

- 采集时长：10-300 秒可调

- ▲单机及联网使用功能：可单机使用，具备单机采集、诊断、打印功能，也可联网通过有限、无线 WiFi 方式联网发送原始心电数据和接收心电诊断结论和报告。

- ▲导联指示灯：具有导联脱落指示灯，可快速准确判断导联连接状态。

- 产品尺寸：小巧便携，含电池。

- 可无缝连接医院远程心电系统，便于医院提供远程诊疗。

- 导联线：12导心电导联电缆（1条婴儿1条成人共2条）