- 珠海市香洲区人民医院

胰岛素泵用户需求书

- 胰岛素泵

- 产品名称：胰岛素泵

- 产品用途：模拟胰岛功能输注  辅助注射胰岛素

- 包含：胰岛素泵用组件

- 防水：IPX7，可防溅水和一过性浸水

- ▲压力传感器：进口品牌（可在国内生产）

- 屏幕显示:动画、图标、中文

- ▲储药器容量:3-10mL

- 胰岛素选择:U-100/ml

- ▲胰岛素输注精度:<±5%

- 装药自动定位读数功能:有

- 屏幕显示胰岛素余量:有

- 屏幕显示电池余量:有

- 屏幕显示基础曲线:有

- ▲基础率分段:24个时段

- 基础率输注最小时段:60分钟

- 基础率输注方式:最小间隔5分钟，脉冲式胰岛素输注

- ▲基础率设置范围和步长:0.0U/h－6.0U/h, 0.1U增量

- ▲临时基础率调节方式:当前基础率倍率、0%-200%，以25%为步进量，9个设置比例、设置时间0-24h，25个时间设置。

- ▲临基率范围:0%-200%（间隔25%）

- 大剂量设置范围:0.1U-87U

- ▲ 大剂量输注方式:正常波、双波、大剂量向导

- 大剂量输注速度:约10U/分钟

- 大剂量设置增量:0.1U（0-10U)，1U（10-87U）

- 预设餐前量:有

- 上次餐前量显示:有

- 日总量回顾:50次

- 基础率回顾:50次

- 大剂量回顾:50次

- 排气回顾:50次 （记录，时间，日期）

- 报警回顾:50次

- 自动报警功能显示:5项

- 储药器剩余量不足报警:剩余20U单位报警方式，间隔1分钟

- 无药量报警:剩余5U单位报警方式，间隔1分钟

- 报警方式:蜂鸣、震动报警

- ▲测血糖提示:有

- 内置时钟:24小时制，用户可调整时间，主板有存储电池

- ▲安全防护设定:自动锁键功能；密码保护的医生模式（可以设定日总量、大剂量、基础率的最大限量）

- ▲ 适用人群:2岁以上糖尿病患者（提供说明书）

- 配套慢病管理软件:需要有胰岛素泵、血糖、血压、血氧、体温等慢病管理界面（需提供截图）

- 保修期:4年

- 产品标准配置（附带的配件及耗材）:胰岛素泵，沐浴袋、硅胶套、皮套、布挂带、腰带夹等配件

- 分类:BF型设备（防电击保护）

- 需提供该设备运行、储存的的场地要求及安全性。

- 节电功能:系统睡眠

- 安全系统:日最大量限制、最大基础率限制、最大餐用量限制、低药量提示、无药量提示、输注堵塞提示、低电量提示

（ ▲ 部分需提供有效证明支持文件）