- 珠海市香洲区人民医院

高频电刀用户需求书

- 高频电刀

- 1、 产品名称：高频电刀

- 2、 产品用途：产生高频电流，可对生物组织进行切割、凝血等外科手术，具有单极纯切：纯切、混切、；单极凝：喷凝、柔凝和标准双极六种工作模式。

- 3、 功能：

- 高频发生器通用内窥接口, 可配合胃镜、肠镜、支气管镜、腹腔镜等内镜使用。

- 支持双极闭合、分离，满足手术双极治疗，无需黏贴负极板。

- 病人回路双极电极板接触质量检测系统。

- 三脚踏独立控制，单双极直踩输出，无需脚踏或手动转化。

- 单极既可手控输出也可脚控输出、单双极自动输出。

- 具有断电保护电路，能实时记忆使用各功能的输出设定值。

- 远程故障诊断。

- 通过EMC检测。

4、技术参数：

1 .额定输出功率：

a)纯 切：≥350W(负载500Ω)；无焦伽精确切割，100%切割。

b)混切1：≥250W(负载500Ω)；浅表焦伽精确切割80%切割，20%凝血。

c)混切2：≥200W(负载500Ω)；60%切割，40%凝血。

d)喷 凝：≥80W(负载500Ω)；大面积凝血

e)柔 凝：≥120W(负载500Ω)；精确浅表点凝

f)标准双极：≥70W(负载100Ω)；

2.正常运行

环境温度范围：5℃～40℃；

相对湿度范围：≤80%；

电源：110～220V±22V， 50～60Hz±1Hz；

泌尿外科

2023年12月4日