- 珠海市香洲区人民医院电针治疗仪用户需求书

工作原理

在传统针灸的基础上加入了低频脉冲电刺激，在针刺得气后，通过接近人体生物电的微量电流，针刺和电流相结合，起到疏通经络、调和阴阳、扶正祛邪、镇痛止痉、消炎消肿、增强抗病能力的功效。

1、额定输入功率：11VA。

2、输出波形：连续波、断续波、疏密波。

3、连续波：

a）连续波频率：0.8Hz～100Hz分11档调节，允差±15％；

b）脉冲宽度：0.5ms±0.1ms；

4、断续波：断续周期：6s，允差±10％。

5、疏密波：疏、密波变换周期：6s，允差±10％。

6、输出脉冲强度

a）毫针电极（负载阻抗250Ω），输出强度为0～12V,允差±20％。

b）皮肤电极（负载阻抗500Ω），输出强度为0～38V,允差±20％。

7、输出通道：6路输出。

8、治疗时间：10min、15min、20min、25min、30min、40min、50min、60min八档可调，允差±10％。

▲9、六路输出，每路可独立调节强度大小。

▲10、毫针、皮肤两种输出模式可选。

▲11、毫针和皮肤电极线误用提示。

- 配置清单

- 主机                                    壹台

- 自粘电极板                              贰对

- 导电硅橡胶电极板                        玖对

- 电极线                                  陆条

- 电极夹线                                陆条

- 绑带                                    壹套