牙科综合治疗机采购需求

- 一、产品名称：牙科综合治疗机

- 二、产品用途：可用于牙体牙髓、牙周、口腔种植、口腔颌面外科、口腔正畸等口腔疾病的基础治疗。

三、设备参数要求：

1.工作条件：环境温度5°-40°；相对湿度≤80%；供气压力范围0.55—0.80Mpa,流量≥55L/min；水源水压范围 0.2—0.4Mpa, 流量≥10L/min。

▲2.牙椅注册使用期限≥10年（提供产品铭牌）。

▲3.口腔灯：LED感应冷光节能灯，投射灯珠≥6颗，灯头拥有灯光控制开关≥2个，照度可无极调节，最高照度≥40000Lux，支持无接触式控制；口腔灯色温可进行白光/黄光/混光等≥三种模式切换，混光模式下色温可无极调节，医生可自定义适合治疗的灯光色温；色温最大值≥5200k，最小值≤3500k；口腔灯与牙科综合治疗台注册证需为同一品牌；（提供同品牌口腔灯注册备案资料）

4.牙科椅

4.1整体采用金属材质骨架和底座，座椅承重范围≥160KG；座椅升降范围：最高≥820mm，最低≤410mm；

4.2 牙科椅具备直流∕变频∕调速等系统，装备低压直流电机，具有升降瞬间延时功能。

4.3符合人体工程学的靠背设计，为医生治疗预留充足的腿部空间；

4.4座椅扶手为前翻式设计，扶手连接处位于椅身中部，不阻碍医生腿部动作；

▲4.5设备表面拥有防霉抗菌涂层，具备防霉抗菌效果，参照ISO 22196:2011测定塑料和其他无孔表面的抗菌活性的标准，金黄色葡萄球菌抗菌活性值≥1、大肠杆菌的抗菌活性值≥2。参照ASTM G21-15符合测定合成高分子材料对真菌的抗性的标准，抗真菌等级（防霉等级）为0（需提供投标产品生产厂家提供的证明抗菌及抗真菌效果的第三方检测报告）；

4.6具备椅位补偿功能，靠背仰俯操作同时坐垫进行同方向小幅度抬升或回落，让患者治疗体验更舒适；

4.7治疗椅头靠可在360度范围内旋转设置任意角度，长度可伸缩调整，纵向长度不小于200mm，并可满足儿童位、轮椅位、手术位等特殊椅位需求。

5消毒抑菌系统

▲5.1数字化自动水路消毒： 一键实现管道冲洗、消毒液注入、静置、再冲洗全流程，无需手动逐步操作；具有断电续消功能、紧急退出功能、水源检测功能、防器械遗漏和防误操作智能管控功能，配置液晶显示屏实时显示消毒进程及错误代码；

5.2带手机管冲洗功能，方便每次治疗前后进行单独手机管道冲洗，满足DB11/T1703-2019《口腔综合治疗台水路消毒技术规范》对水路日常维护的要求。

6.治疗台单元

▲6.1医生治疗台为下挂式，内置≥3.2寸全彩液晶屏幕，具备≥20功能按键控制面板；可实时显示各器械位使用状态、牙椅消毒进度、牙椅故障情况、用户习惯记忆参数等；具有开机自检功能，显示屏可准确显示牙椅故障代码和故障描述；具备≥12个记忆椅位；

6.2水、气调节旋钮可拆卸进行高温高压消毒；水、气调节旋钮位于工具盘侧方，方便医生在可视范围内轻松调节；后置抽拉式集污装置，清洁方便并且还可减小手机工作的风噪声;

▲6.3内置洁牙模块：牙椅主控屏幕支持显示洁牙机GPE三种模式（龈上、龈下、根管）和十挡震动频率，通过主控面板进行调节，并自动记忆使用参数到医生程序，随时调用；

▲6.4内置电动马达模块：牙椅主控屏幕支持显示电动马达转速及正反转状态，马达转速可通过主控面板精准调节，并自动记忆使用参数到医生程序，随时调用；

7侧箱单元

▲7.1可旋转式侧箱，内部为整体铸造铝合金箱架，重量轻，耐腐蚀，铸铝材质分析参照测试方法GB/T 7999-2015，测试结果符合JIS H5302-2006中ADC12牌号要求（需提供投标产品生产厂家提供的证明侧箱内部材质的第三方检测报告）；

7.2侧箱外壳材质为优质高分子材料，耐酒精消毒，耐UV老化，参照ISO 4892-3:2016, Cycle 1耐UV老化测试的标准，灰卡等级≥3（需提供投标产品生产厂家提供的证明侧箱外壳材料耐酒精测试、耐UV老化测试的第三方检测报告）；

7.3可旋转≥90°的可拆卸玻璃痰盂缸；具有漱口水恒温系统，具有超温安全保护；水杯供水系统和冲痰盂系统可根据医生的要求设定时间。

7.4强弱吸过滤器为旋入式设计，其过滤精度≤1㎜²，有效过滤面积≥600㎜²，过滤体积≥20㎜³，能更加精细地过滤，并可容纳更多固体污染物而不堵塞过滤器（需提供投标产品生产厂家提供的证明强弱吸过滤器过滤精度、有效过滤面积及过滤体积数据的第三方检测报告）；强弱吸过滤器滤网采用医用高分子材料，耐酸碱腐蚀（需提供投标产品生产厂家提供的证明强弱吸过滤器材料耐酸碱测试的第三方检测报告）；

7.5配置消毒液专用水瓶和纯净水瓶，总容量≥2L；

8.助手位单元：配置可旋转助手杆，带≥10功能按键的助手控制面板和助手搁置台；带三用枪、强弱吸手柄各1支；(需提供可证明上述功能参数的厂商的产品官方宣传资料，包括但不限于图纸或图片说明)。

▲9.地箱：可选内外置地箱；内置封闭电源：配置下水口密闭连接组件，可有效隔绝下水管道对诊室造成的病菌、异味和污水回流的污染；带外置气排水装置，可通过地箱开关一键排空空气过滤器内的积水。

10.配置多功能脚踏开关，可进行椅位调节，集成供水冲痰、吹屑气和口腔灯控制功能。

11. 配置医生椅至少有八个方位可调节；脚轮架采用精密铝合金铸造件，脚轮采用静音大轮。

四、配置清单

1.感应LED冷光灯 1套

2.治疗椅 1套

3.电动驱动系统 1套

4.下挂式医生工作台 1套

5.3.2英寸液晶显示屏 1套

6.轻触式按键控制面板 1套

7.低速手机管线 1套

8.全自动消毒系统 1套

9.侧箱 1套

10.内置热水系统 1套

11.三用枪 2套

12.纯净水系统 1套

13.消毒水系统 1套

14.可拆卸式痰盂缸 1套

15.助手控制面板 1套

16.强弱吸系统 1 套

17.地箱 1 套

18.多功能脚踏 1套

19.医师椅2套

20.牙椅使用说明书 1套

21.内置洁牙机     1套

22.内窥镜         1套

23.低速手机（马达、直机头、弯机头）  1套

24.快速手机       1套

- 五、售后服务需求

提供验收合格之日开始计算≥3年的整机免费保修服务， 任何时候，中标人均不能免除因货物本身的缺陷所应承担的责任，质保期间发生非人为质量问题予以换新。