碳13呼气检测仪技术参数

1、▲样本采集器通道数量：十通道，能够一次连接并连续检测≥10个气袋样本，能统一或分别打印中文检测报告；

- 测量范围：测量样品的浓度范围为：1%～10%；

- 测量精度：精密度：标准偏差δsd不超过0.25‰；

- 稳定性：在5小时内，C.V.的绝对值不大于3%；

- 检测灵敏度：CO2最小检测浓度：0.5%，误差应不超过±0.1%；

- 样品体积：样品必须满足不少于120ml/袋；

- 预热时间 ：不超过45min；

- 分析速度 ：每个样品分析时间＜100s；

- 正常工作条件

 输入功率：≤180VA；

11、▲提供与该设备配套使用的颗粒剂型的试剂的有效注册证、试剂CE认证证书等并提供证书复印件；

12、▲设备可进行周校正、月质控工作，自动生成质控报告，并提供第三方认证的标准质控品；

- 数据处理工作站配置要求：智能高清显示器，微型计算机，内置打印机，另配备激光打印机；全中文数据管理软件：可为用户提供各种增值服务，包含软件系统的可扩展性，与不同厂商开发的LIS (Laboratory Information System)系统或HIS(Hospital Information System)系统相兼容，确保信息传递迅捷和信息安全。也可根据需求设计报告模板。